大庆油田总医院机械血栓切除系统采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：机械血栓切除系统

数    量：1台

设备用途：用于急性、亚急性和慢性阻塞中的血栓经皮腔内切除。

2、预算金额：200000 元

二、技术参数：

1.设备额定电压和频率：100-240v  50-60hz。

2.产生负压吸力大于5KPa。

3.切除速率：1cm/秒--2cm/秒。

4.驱动模式：磁性耦合方式驱动导管。

5.切除过程不破坏红细胞，无溶血风险。

6.导管通过导丝工作，不接触血管内壁，无血管损伤和刺激。

7.失血量控制：可控的失血量，患者失血量限制在45ml/min（6F），75ml/min(8F),导管通过病变段速度约1cm/s，确保患者失血量在临床相关水平之下。

8.★系统功能：4万~6万转/分钟的导管负压抽吸力，机械自动剥离并清除血管腔内的血栓及栓塞物质，工作过程包含旋切+抽吸。

9.★工作原理：纯机械动力系统，物理剥离动脉血管内全期（急性、亚急性、慢性）闭塞物质，包括血栓、栓子与动脉粥样硬化物质。可处理急性静脉闭塞物质，包括血栓与栓子。

- 配置需求:

- 主机：1台

- 说明书：1份

- 合格证：1张

四、其它

1、提供完整技术资料，提供详细的操作手册/使用说明书，维修保养手册及维护保养规程，安装手册等。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、具有维修专用工具的,提供维修专用工具1套。

4、保修期：保修期 36 个月，保修期内提供定期维护保养服务。

5、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月；接到故障电话后30分钟内响应，24小时内到达现场。

6、终身免费软件升级。

7、提供现场培训（使用培训、工程师培训）。

注：加注“★”项为重要条款，若其中 2 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或3条以上不符则亦将视为废标。